## Prüfprotokoll
Prüfung Inlabtec Serial Diluter
Firma/ Labor | Inlabtec
Datum | 2018-11-24
Inlabtec Serial Diluter Serial No. | 1402012
Prüfer | EFr
Prüfgrund | Systemüberprüfung nach Wartung
Serologische Pipette
Typ/ Hersteller | Roth N242.1
LOT Nr. | W36 2020-08
Inlabtec Serial Dilution Bags
LOT Nr. | PE511458
1 ml Pipettenspitzen (Nicht relevant für Serial Diluter UA)
Typ/ Hersteller | LO Pipette Tips
LOT Nr. | 13418096
Prüfflüssigkeit
Z-Faktor (Reziproke Dichte) [ml/g] | 1.003
Wasser, Z-Faktor = 1.003 Kochsalz-Peptonlösung, Z-Faktor = 0.993
Gewicht Serial Dilution Bags
Gewicht 6 Stück Serial Dilution Bags [g] | 1.15
Durchschn. Gewicht pro Bag [g] | 0.19167
Messungen Serial Dilution Bag | Gesamtgewicht [g] | Gewicht Flüssigkeit [g] | Volumen Flüssigkeit [ml]
1 | 9.15 | 8.9583 | 8.9852
2 | 9.144 | 8.9523 | 8.9792
3 | 9.149 | 8.9573 | 8.9842
4 | 9.153 | 8.9613 | 8.9882
5 | 9.145 | 8.9533 | 8.9802
6 | 9.18 | 8.9883 | 9.0153
| Mittelwert [ml] |  | 8.9887
| Sollwert [ml] |  | 9
| Abweichung vom Sollwert [ml] |  | -0.011281
| Abweichung vom Sollwert R (Ungenauigkeit) |  | -0.1253%
| Standardabweichung [ml] |  | 0.013438
| Standardabweichung P (Zufällige Messabweichung) |  | 0.1495%
| Maximaler Fehler nach ISO 6887-1:2017 |  | 2.22%
| Ermittelter maximaler Fehler |  | 0.4243%
| ERGEBNIS PRÜFUNG |  | bestanden