## Prüfprotokoll
Prüfung Inlabtec Serial Diluter
Firma/ Labor | Inlabtec
Datum | 2021-05-11
Inlabtec Serial Diluter Serial No. | 1402012
Prüfer | EFr
Prüfgrund | Schlauset erweitert
Serologische Pipette
Typ/ Hersteller | Schlauch ID: 6 mm
LOT Nr.
Inlabtec Serial Dilution Bags
LOT Nr.
1 ml Pipettenspitzen (Nicht relevant für Serial Diluter UA)
Typ/ Hersteller
LOT Nr.
Prüfflüssigkeit
Z-Faktor (Reziproke Dichte) [ml/g] | 1.003
Wasser, Z-Faktor = 1.003 Kochsalz-Peptonlösung, Z-Faktor = 0.993
Gewicht Serial Dilution Bags
Gewicht 6 Stück Serial Dilution Bags [g] | 1.6
Durchschn. Gewicht pro Bag [g] | 0.26667
Messungen Serial Dilution Bag | Gesamtgewicht [g] | Gewicht Flüssigkeit [g] | Volumen Flüssigkeit [ml]
1 | 8.3 | 8.0333 | 8.0574
2 | 8.315 | 8.0483 | 8.0725
3 | 8.251 | 7.9843 | 8.0083
4 | 8.358 | 8.0913 | 8.1156
5 | 8.232 | 7.9653 | 7.9892
6 | 8.327 | 8.0603 | 8.0845
| Mittelwert [ml] |  | 8.0546
| Sollwert [ml] |  | 8
| Abweichung vom Sollwert [ml] |  | 0.054591
| Abweichung vom Sollwert R (Ungenauigkeit) |  | 0.6824%
| Standardabweichung [ml] |  | 0.047671
| Standardabweichung P (Zufällige Messabweichung) |  | 0.5919%
| Maximaler Fehler nach ISO 6887-1:2017 |  | 2.22%
| Ermittelter maximaler Fehler |  | 1.866%
| ERGEBNIS PRÜFUNG |  | bestanden