## Prüfprotokoll
Prüfung Inlabtec Serial Diluter
Firma/ Labor | Inlabtec
Datum | 2021-05-11
Inlabtec Serial Diluter Serial No. | 1402012
Prüfer | EFr
Prüfgrund
Serologische Pipette
Typ/ Hersteller
LOT Nr.
Inlabtec Serial Dilution Bags
LOT Nr.
1 ml Pipettenspitzen (Nicht relevant für Serial Diluter UA)
Typ/ Hersteller
LOT Nr.
Prüfflüssigkeit
Z-Faktor (Reziproke Dichte) [ml/g] | 1.003
Wasser, Z-Faktor = 1.003 Kochsalz-Peptonlösung, Z-Faktor = 0.993
Gewicht Serial Dilution Bags
Gewicht 6 Stück Serial Dilution Bags [g] | 1.504
Durchschn. Gewicht pro Bag [g] | 0.25067
Messungen Serial Dilution Bag | Gesamtgewicht [g] | Gewicht Flüssigkeit [g] | Volumen Flüssigkeit [ml]
1 | 9.2 | 8.9493 | 8.9762
2 | 9.215 | 8.9643 | 8.9912
3 | 9.151 | 8.9003 | 8.927
4 | 9.258 | 9.0073 | 9.0344
5 | 9.132 | 8.8813 | 8.908
6 | 9.227 | 8.9763 | 9.0033
| Mittelwert [ml] |  | 8.9733
| Sollwert [ml] |  | 9
| Abweichung vom Sollwert [ml] |  | -0.026661
| Abweichung vom Sollwert R (Ungenauigkeit) |  | -0.2962%
| Standardabweichung [ml] |  | 0.047671
| Standardabweichung P (Zufällige Messabweichung) |  | 0.5313%
| Maximaler Fehler nach ISO 6887-1:2017 |  | 2.22%
| Ermittelter maximaler Fehler |  | 1.359%
| ERGEBNIS PRÜFUNG |  | bestanden